Адаптация реагента для определения протромбинового времени

- Подготовка калибровочного материала

Возьмите флакон с калибратором добавьте нужное количество дистиллированной воды, согласно инструкции. Оставьте на столе на 15-20 минут.

- Подготовка реагента МедиПТ

Возьмите флакон реагента добавьте нужное количество дистиллированной воды, согласно инструкции. Оставьте на столе на 25 минут.

- Работа на приборе, формирование группы тестов:

Эта программа дает возможность настроить группу тестов для списка заданий при формировании «рабочего листа» в главном меню.

1. Нажмите [Analysis Settings] (Настройки анализа) на экране меню настроек. Откроется экран меню настроек анализа.

2. Нажмите клавишу [Test Group] (Группа тестов) на экране меню настроек анализа.

На экране настройки группы тестов отобразится уже настроенная группа тестов.

3. С помощью клавиш стрелки «влево» и «вправо» переместите курсор для выбора группы, которую нужно задать. Всего можно сформировать три группы тестов. С помощью клавиши [Clear] (Сброс) удаляются все тесты из выбранной группы.

4. Нажмите клавишу [Add] (Добавить). Отобразится экран с названиями тестов.

5. Нажмите клавишу с названием теста, который необходимо добавить, на экране с названиями тестов. Тест, соответствующий нажатой клавише, добавляется в группу тестов, и курсор переходит на следующий номер. Если название нужного теста отсутствует на экране с названиями тестов, нажмите клавишу [More] (Дополнительно), чтобы перейти к следующему экрану с названиями тестов.

Информация

Если нажать клавишу [Add] (Добавить) в группе, для которой зарегистрировано 5 тестов, экран с названиями тестов не откроется.

Информация

В одну группу невозможно добавить один параметр несколько раз.

Примечание

+Fbg — это параметр анализа с возможной степенью разбавления 1:20 (при концентрации Fbg в 2 раза выше обычной).

-Fbg — это параметр анализа с возможной степенью разбавления 1:5 (при концентрации Fbg в 2 раза меньше ).

+DDP— это параметр анализа с возможной степенью разбавления 1:8 обычной концентрации DDPl.

+AdD — это параметр анализа с возможной степенью разбавления 1:8 обычной концентрации AdDD.

+Ddi — это параметр анализа с возможной степенью разбавления 1:20 (концентрация Ddi в 8 раз выше обычной).

+vWF— это параметр анализа с возможной степенью разбавления 1:6 (концентрация vWF в 3 раза выше обычной).

-vWF — это параметр анализа с возможной степенью разбавления 1:1 (половина обычной концентрации vWF).

6. Завершив настройку, нажмите клавишу [Return] (Возврат). Откроется экран подтверждения обновления. Нажмите соответствующую клавишу.

Примечание

Если для группы задано 13 или более реагентов либо суммарно 5 или более разбавителей и промывочных растворов, изменения настройки будут отменены и откроется экран настройки группы тестов.

- Расстановка в держателе реагентов

С помощью этой программы можно задать положения и типы контейнеров с реагентами в держателе реагентов. При аспирации реагента глубина опускания зонда (пробозаборника) автоматически рассчитывается в соответствии с выбранным типом контейнера.

1. Нажмите клавишу [Analysis Settings] (Настройки анализа) на экране меню настроек. Откроется меню настроек анализа.

2. Нажмите клавишу [Reagents Holder] (Держатель реагентов) на экране меню настроек анализа. На экране настройки держателя реагентов отобразится информация о реагенте и установленном в держатель контейнере для каждой группы тестов.

3. Нажмите клавишу [Change Group] (Изменить группу) и выберите группу реагентов. При каждом нажатии этой клавиши экран меняется в следующем порядке.

Group 1 (Группа 1)

Group 2 (Группа 2)

Group 3 (Группа 3)

4. С помощью клавиш [] и [] переместите курсор для выбора названия реагента для держателя реагента, который нужно задать, выбрав PV-10.

Символ 			Значение

GW5 				Пробирка Siemens GW5

PV-10 				Пробирка с предохранительным клапаном

PV-10 (внешний диаметр 22 мм, высота40 мм), входит в комплект поставки

Cup (Чашка) 			Коническая пробирка для проб 4 мл (*)

SLD Vial (Пробирка SLD)	Специальный контейнер

SIRC 3 мл 			Пробирка для реагентов Sysmex на 3 мл

Примечание

Числа в левом столбце таблицы обозначают номера позиций в держателе реагентов.

10. Завершив настройку, нажмите клавишу [Return] (Возврат). Откроется экран подтверждения обновления.  Нажмите соответствующую клавишу.

Осторожно!

Установите требуемый контейнер в держатель реагентов. Если установить другой контейнер, результаты анализа будут неточными, а также возможна поломка пробозаборника.

Примечание

В описанных ниже случаях при нажатии клавиши [FIX] (Запомнить) произойдет ошибка и снова откроется экран настройки держателя реагентов. Параметр анализа, по которому произошла ошибка, будет выделен.

Реагент задан не для всех параметров группы.

Для промывочного раствора и разбавителя (буфера) заданы позиции в держателе реагентов с 1 по 8. (Т.к. для контейнеров с промывочным раствором и буфером зарезервированы позиции отдельно от держателя реагентов.)

- Настройка мониторинга объема реагентов

Эта программа дает возможность включить или выключить мониторинг объема реагентов. Если для мониторинга объема реагентов установлен символ «v», объем реагентов будет проверяться при запуске анализа. Если объем недостаточен, отобразится сообщение об ошибке.

1. Нажмите клавишу [Analysis Settings] (Настройки анализа) на экране главного меню.

Откроется экран меню настроек анализа.

2. Нажмите клавишу [Alarm Settings] (Настройки сигнализации) на экране меню настроек анализа. В окне настроек мониторинга объема реагентов отобразятся текущие настройки.

Если мониторинг включен, отображается символ «v».

3. Нажмите клавишу «Reag. Alarm» (Сигнализация о реагентах). На клавише появится символ «v», указывающий на то, что мониторинг объема реагентов включен.

Примечание

Символ «v» поочередно появляется и пропадает при каждом нажатии клавиши.

4. Завершив настройку, нажмите клавишу [Return] (Возврат). Откроется экран подтверждения обновления. Нажмите соответствующую клавишу.

- Регистрация объема реагентов

1. Нажмите клавишу [Special Menu] (Специальное меню) на экране главного меню. Содержимое главного меню изменится.

2. Нажмите клавишу [Set Reagents] (Задать реагенты) в главном меню. На экране объема реагентов отобразится уровень реагента в каждом держателе.

3. Нажмите клавишу, соответствующую держателю реагента, который необходимо зарегистрировать.

На экране ввода объема реагента отобразятся цифровые клавиши для ввода.

4. Введите 10 мл объем реагента, загруженного в держатель, и нажмите

клавишу [ENTER] (Ввод).

Отобразится значение, введенное в позиции курсора. Во второй строке автоматически отобразится доступный объем реагента, который будет использоваться для анализов.

Нажимая клавиши [↑] и [↓], можно перейти к предыдущему или следующему держателю реагента.

Примечание

Если для мониторинга объема реагентов задано значение «Valid» (Включено), при каждом распределении реагента необходимый для теста объем будет вычитаться из введенного значения.

Чтобы ознакомиться с процедурами настройки, см. раздел «10.12 Настройка мониторинга объема реагентов».

Для подтверждения типа пробирки см. раздел «10.11 Держатель реагентов».

5. Нажмите клавишу [Quit] (Выход) на цифровой клавиатуре.

Снова откроется экран объема реагентов.

Подтвердите введенное значение.

6. Нажмите клавишу [Main Menu] (Главное меню) на экране

объема реагентов. Откроется экран проверки обновления. Нажмите клавишу [Cancel] (Отмена), [FIX] (Запомнить) или [Continue] (Продолжить), чтобы вернуться к экрану главного меню.

Информация

Введенное количество реагента стирается при выключении питания.

- Протокол теста

Эта программа дает возможность задать протокол и параметры теста для каждого теста. Она также позволяет привязать параметры к калибровке или отменить их привязку.

Настройка протокола теста

1. Нажмите клавишу [Analysis Settings] (Настройки анализа) на экране меню настроек. Откроется экран меню настроек анализа.

2. Нажмите клавишу [Test Protocol] (Протокол теста) на экране меню настроек анализа. Откроется экран выбора теста.

3. Нажмите клавишу для выбора теста. Откроется экран ввода теста. Если нажать клавишу [Return] (Возврат), снова откроется экран меню настроек анализа.

4. С помощью клавиш [↑] и [↓] переместите курсор для указания параметра, который нужно задать.

Восстановление настроек протокола теста по умолчанию Нажмите клавишу [Default] (По умолчанию) и выберите протокол теста, настройки которого необходимо восстановить. См. пункт «Инициализация протокола теста».

Привязка данного теста к стандартной кривой убрать. Относительно привязки теста к стандартной кривой, отображаются следующие сообщения.

Осторожно!

Пользователь несет ответственность за любые изменения протокола теста, поскольку они могут помешать получению правильных результатов.

Примечание

Проверьте загруженные из памяти прибора настройки по умолчанию на предмет последней информации о применении от производителя реагента.

No (Нет): тест не привязан к стандартной кривой.

Master (Главный): калибровка данного теста является основной (Master). Название параметра анализа: результаты данного теста рассчитываются в соответствии с калибровкой для другого теста (подробнее - в разделе «Привязка к стандартной кривой»).

5. С помощью клавиш [Detector] (Измерительный канал),

[Next Option] (Следующая опция),

[Select Reagent] (Выбор реагента) и цифровой клавиатуры введите протокол для выбранного теста. Подробные сведения о вводе протокола теста приведены ниже.

1) Parameter code (Код параметра):

Введите двузначный цифровой код теста. 04: для PT 05: для APTT 06: для Fbg 51: для TT

Этот код служит для связи с главным компьютером.

Задайте тот же код, что и для главного компьютера.

Ниже показаны заводские настройки по умолчанию.

Коагуляционный метод

Примечание

Настройки протокола теста зависят от метода определения.

Коагуляционный метод:

точка определения коагуляции, максимальное время реакции, чувствительность

04: PT 05: APTT 06: Fbg 12: II

15: V 17: VII 18: VIII 19: IX

20: X 21: XI 22: XII 25: PCcl

26: BXT 27: LA1 28: LA2 50: +Fbg

51: TT 52: -Fbg

Информация

Один код нельзя задать для нескольких тестов одновременно.

2) Manage. ID (Идентификатор теста) Установка идентификатора теста.

Информация

Идентификатор теста связан с информацией, считываемой со штрихкода реагента, контрольного материала и калибратора. Если идентификатор теста изменить, штрих код реагента, контрольного материала и калибратора будет невозможно сопоставить с тестом и будет невозможно начать анализ по данной методике.

3) Detector (Измерительный канал) Определение метода определения.

Нажмите клавишу [Analysis Method] (Метод анализа), чтобы выбрать метод определения.

Информацию о выборе метода определения см. в пункте «Выбор метода определения».

4) End Point (Конечная точка) / Start Time (Время начала)

Установка точки определения коагуляции для коагуляционного метода.

Точку определения коагуляции задать 50%.

5) Maximum Time (Максимальное время) / End Time (Время завершения)

a) Установка максимального времени определения для коагуляционного метода. Максимальное время задать 100 секунд.

6) Sensitivity (Чувствительность) Установка чувствительности датчика.

Нажмите клавишу [Next Option] (Следующая опция), чтобы выбрать чувствительность.

Low Gain (Низкое усиление в канале детектора)

7) Sample Vol (Объем пробы) Установка количества пробы для аспирации.

Объем установите значение 50 мкл.

8) Dil. Vol (Объем разбавителя) Установка типа и объема реагента.

Нажмите клавишу [Select Reagent] (Выбор реагента), Объем можно задать в диапазоне от 4 мкл до 120 мкл с шагом 1 мкл. Не используется разбавитель, введите значение 0 мкл.

9) Pre.Rinse (Предварительная промывка), PostRinse (Последующая промывка) — Sample (Проба) Установка цикла промывки до и после аспирации проб. Нажмите клавишу [Select Reagent] (Выбор реагента), чтобы выбрать тип реагента. См. пункт «Выбор реагента» ниже.

Задать x0, промывка не выполняется.

10) D.Samp Vol (Объем разбавленной пробы) — 2nd.Dil (Второй этап разбавления)

Установка объема пробы для аспирации на втором этапе разбавления. Объем можно задать в диапазоне от 4 мкл до 100 мкл с шагом 1 мкл. Параметр не используется, введите 0 мкл.

11) Dil. Vol (Объем разбавителя) — 2nd.Dil (Второй этап разбавления) Установка типа и объема реагента. Нажмите клавишу [Select Reagent] (Выбор реагента), чтобы выбрать тип реагента. См. пункт «Выбор реагента» ниже. Объем можно задать в диапазоне от 4 мкл до 120 мкл с шагом 1 мкл. Параметр не используется, введите 0 мкл.

12) Pre.Rinse (Предварительная промывка), PostRinse (Последующая промывка) — 2nd.Dil (Второй этап разбавления) Установка цикла промывки до и после аспирации пробы.

Нажмите клавишу [Select Reagent] (Выбор реагента), чтобы выбрать тип реагента. См. пункт «Выбор реагента» ниже. Можно задать не более 9 циклов промывки (x0–x9). Параметр не используется, введите 0 мкл Выбирая положение настройки объема разбавителя на втором этапе разбавления, перемещайте курсор с помощью клавиши [↓], чтобы отобразить экран настройки реагента.

13) Reagent 1 (Реагент 1) Установка интервала между началом подогрева пробы и добавлением реагента 1. Интервал задать 120 секунд. Тем не менее, если непосредственно после аспирации пробы предусмотрена промывка, для каждого цикла промывки потребуется еще 30 секунд. Точно так же, для каждого цикла промывки необходимы дополнительные 30 секунд, если предусмотрена промывка перед добавлением реагента 1 Reag. Vol (Объем реагента) — Reagent 1 (Реагент 1) Установка объема реагента 1. Нажмите клавишу [Select Reagent] (Выбор реагента), чтобы выбрать тип реагента. См. пункт «Выбор реагента» ниже. Объем задать равным 100 мкл.

14) Pre.Rinse (Предварительная промывка), задать 0 циклов промывки. PostRinse (Последующая промывка) — Reagent 1 (Реагент 1) задать 1 цикл промывки. Установка цикла промывки для реагента 1. Нажмите клавишу [Select Reagent] (Выбор реагента), чтобы выбрать тип промывки. См. пункт «Выбор реагента» ниже.

15) Reagent 2 (Реагент 2), Reagent 3 (Реагент 3) Интервал между началом подогрева и добавлением реагента 2 и 3 не может быть меньше предыдущего интервала плюс 30 секунд. Если промывка предусмотрена перед добавлением реагентов, для каждого цикла промывки потребуется дополнительных 30 секунд. Например, если перед добавлением реагентов не

задана промывка и время добавления реагента 1 составляет 180 секунд, время добавления реагента 2 должно составлять 210 секунд или больше. Если реагент 2 или 3 не используется, задайте время добавления 0 секунд, не задавайте имя реагента, не настраивайте промывки до и после использования реагента и установите объем реагента 0 мкл.

Информация

Убедитесь в том, что полный объем в реакционной пробирке составит 220 мкл или менее.

Информация

При использовании реагента обязательно укажите для количества циклов последующей промывки значение 1 или больше. Для остальных пунктов задайте такие же условия, как для реагента 1.

6. Завершив настройку, нажмите клавишу [Quit] (Выход). Откроется экран подтверждения обновления. Нажмите соответствующую клавишу.

Установка МИЧ, нормального значения. Ввод вручную.

На этом этапе необходимо ввести нормальное значение PT и ISI (МИЧ).

1. Нажмите клавишу [Manual Entry] (Ввод вручную) на экране данных стандартной кривой, чтобы открыть экран ввода вручную.

3. Введите данные с помощью цифровых клавиш для параметров, требующих расчета (отношение PT, PT-INR и пр.), введите нормальное значение (Среднее нормальное протромбиновое время из паспорта к реагенту) и значение ISI (МИЧ) из паспорта к реагенту. Курсор перемещается с помощью клавиш [↑] и [↓].

Осторожно!

Введите значение ISI (МИЧ), указанное в паспорте к реагенту. В качестве нормального

значения PT введите значение, полученное при измерении пула здоровых доноров. После каких-либо изменений партии реагента, обновлений программного обеспечения или значительного сервисного обслуживания необходимо проверить значения ISI (МИЧ) и нормального значения PT. Если значение ISI (МИЧ) или нормальное значение PT введено неправильно, не удастся получить правильное значение INR (МНО).

Если значение ISI (МИЧ) введено из паспорта реагента одной партии, а нормальное значение PT получено в результате проведения измерения с реагентом из другой партии, не удастся получить правильное значение INR (МНО).

Примечание

Если данные стандартной кривой равны нулю (0), они рассматриваются как отсутствие настройки.

Введите данные с помощью цифровых клавиш, а затем подтвердите их, нажав клавишу [Enter] (Ввод).

Настройка стандартной кривой (калибровка)

Стандартная кривая — это набор параметров, используемых для определения каждого расчетного параметра на основании времени коагуляции и ΔOD (оптической плотности)/мин в результатах анализа.

Отображение стандартной кривой

Отображение данных

1. Нажмите клавишу [Standard Curve] (Стандартная кривая) на экране главного меню. Откроется экран стандартной кривой данных PT. На экране данных стандартной кривой отображается следующее содержимое:

(M): отображается, если часть данных стандартной кривой введена вручную.

Cal Date (Дата проведения калибровки): дата задания стандартной кривой.

Reagent Name (Название реагента): название реагента.

Lot No. (Номер партии): номер партии реагента (не более 12 символов).

EXP. (Срок годности): срок годности реагента.

<Данные стандартной кривой> Активность/концентрация: процент активности или концентрация. Для параметра % задать 3 точки: 100%, 50%, 25%. Для других концентраций ставите 0.

(Точки в нижних позициях соответствуют более низкой активности или концентрации.)

Отображается, если для клавиши [Select Param.] (Выбор параметра) заданы активность или концентрация. Время коагуляции — скорость реакции: время коагуляции или скорость реакции для 6-точечной активности или концентрации.

2. Нажмите клавишу [Select Test] (Выбор теста) на экране данных стандартной кривой.

3. Нажмите клавишу параметра анализа [PT], чтобы отобразить данные стандартной кривой для соответствующего параметра. Если нажать клавишу [Cancel] (Отмена), снова откроется исходный экран данных стандартной кривой.

Примечание

Клавиша [Next] (След.) отображается, если задана калибровка dFbg или PT-INR для клавиши [Select Param.] (Выбор параметра) стандартной кривой параметра PT.

Примечание

Клавиши параметров анализа, связанных со стандартной кривой, будут отмечены.

Отображение графика

1. Нажмите клавишу [Graph] (График) на экране данных стандартной кривой. Экран отображения графика содержит следующие элементы: График стандартной кривой: активность или концентрация наносятся на ось X, время коагуляции или скорость реакции — на ось Y. Expression (Выражение): отображает формулу расчета, например

Log P = a * Log T + b, по данным графика.

P: активность коагуляции (концентрация).

T: время коагуляции (скорость реакции).

Correlation (Корреляция):

коэффициент корреляции приближенного выражения.

a, b: константа, выведенная из результатов анализа.

- Процедура калибровки

В программном обеспечение анализатора реализовано 3 способа калибровки:

- Калибровка с автоматическим разведением

- Калибровка с разведением вручную

- Внесение данных калибровки вручную

- Возможность вернуться к предыдущей калибровке

  - Калибровка с автоматическим разбавлением

Прибор автоматически проводит анализ с заданной степенью разбавления и составляет стандартную кривую.

1. Установите исходный калибратор в положение № 1 на штативе для проб и загрузите штатив в устройство загрузки проб.

2. Выберите тест, который калибруете, нажав [SELECT TEST]  РТ.

3. Нажмите клавишу [Standard Analysis] (Стандартный анализ) на экране данных стандартной кривой.

Примечание

Если на экране выбора параметров задано «Log Lin» (Лог./лин.) или «Lin-Lin» (Лин./лин.), отображаются «Correlation» (корреляция), «rate» (отношение) и «offset» (отклонение).

4. Введите значение исходного калибратора из паспорта калибратора с помощью цифровых клавиш. Например, значение калибратора в % от нормы по Квику равное 100.

5. Нажмите клавишу [Select Dil. Set] (Выбор серии разбавлений) и выберите требуемую серию разбавлений 1 или 4 (где указано PT% 1/1(100%),1/2 (50%),1/4 ( 25%)) для автоматического разведения .

Степени разбавления перечислены ниже.

Примечания. Заводская настройка — это настройка на момент поставки. Нулевой процент (0%) применяется, только если при выборе параметров выбран метод расчета «Lin-Lin» (Лин./лин.).

|  | Степени автоматического разбавления | Номер серии разбавлений |
| --- | --- | --- |
| Параметры анализа без разбавления | 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | 1 |
|  | 1/1, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5 | 2 |
|  | 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 0/1 | 3 |
|  | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 | 4 |
|  | 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 0/1 | 5 |
|  | 10/19, 5/19, 5/38, 1/19, 1/38, 1/95 | 6 |
|  | 1/1, 2/3, 1/4, 1/8, 1/32, 0/1 | 13 |
|  | Задается вручную | M |
| Параметры анализа с разбавлением | 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | 1 |
|  | 1/1, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5 | 2 |
|  | 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 0/1 | 3 |
|  | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 | 4 |
|  | 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 0/1 | 5 |
|  | 10/19, 5/19, 5/38, 1/19, 1/38, 1/95 | 6 |
|  | 2/1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 0/1 | 7 |
|  | 3/2, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 0/1 | 8 |
|  | 2/1, 3/2, 1/1, 1/2, 1/3 | 9 |
|  | 3/2, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 | 10 |
|  | 4/1, 3/1, 2/1, 1/1, 1/2, 1/3 | 11 |
|  | 5/4, 1/1, 3/4, 1/2, 1/4 | 12 |
|  | 1/1, 2/3, 1/4, 1/8, 1/32, 0/1 | 13 |
|  | Задается вручную | M |

6. Введите значения повторов в каждой точке разбавления с помощью цифровых клавиш.

Задать 2 повтора. Курсор перемещается с помощью клавиш [↑] и [↓].

7. Нажмите клавишу [Start] (Пуск) в правом верхнем углу экрана. Во время проведения анализа отображается сообщение «STD Analyzing Please wait.» (Выполняется калибровка). Подождите.).

8. После завершения анализа отображается экран для подтверждения использования данных анализа в качестве данных стандартной кривой.

Клавиша [Set] (Принять): установка данных анализа в качестве данных стандартной кривой и возврат на экран данных стандартной кривой.

Клавиша [Quit] (Выход): сброс данных анализа и возврат на экран данных стандартной кривой.

Клавиша [Next] (След.): отображение экрана настройки для другого расчетного параметра.

Информация Для запуска анализа стандартной кривой необходимо задать не менее двух точек.

Информация

Если нажать клавишу [Set] (Принять), данные стандартной кривой, которая использовалась до этого, будут автоматически сохранены в резервный файл

Нажмите клавишу [Graph] (График), чтобы отобразить новые данные стандартной кривой в виде графика (сплошная линия с квадратными точками). Если нажать клавишу [Current Graph] (Текущий график), также отобразится текущий график стандартной кривой (пунктирная линия с треугольными точками). Нажмите эту клавишу еще раз, чтобы скрыть текущий график. Нажмите клавишу [Return] (Возврат), чтобы вернуться к экрану данных стандартной кривой, не обновляя стандартную кривую.

Примечание

Значение «d» на графике обозначает разницу во времени коагуляции между новой и старой стандартной кривой в масштабе 1:1 как величина отклонения.

  - Калибровка с разбавление вручную

Для проведения этого типа калибровки,необходимо вручную  предварительно сделать 2 разведения исходного калибратора (например : исходный калибратор 100%,вы делаете разведение 50% и 25%)

1. Установите исходный калибратор в положение № 1 (как 100% PT), в положение 2 –(1 часть исходного калибратора + 1 часть дистиллированной воды(как ) 50% PT, в положение 3 – (1 часть исходного калибратора + 3 части дистиллированной воды)(как 25% PT на штативе для проб и загрузите штатив в устройство загрузки проб.

2. Выберите тест, который калибруете, нажав [SELECT TEST]  РТ.

3. Нажмите клавишу [Standard Analysis] (Стандартный анализ) на экране данных стандартной кривой.

4. Нажмите клавишу [Select Dil. Set] (Выбор серии разбавлений) и выберите «М»

5. Введите процент активности или концентрацию для каждой точки с помощью цифровых клавиш, укажите PT% 1/1(100%),1/2 (50%),1/4 (25%)) для ручного разведения.

Слева от таблицы отображаются положения пробирок на штативе для проб «1» обозначает 1-е положение пробирки на штативе для проб.

Разбавление вручную	Положение пробирки в штативе проб

6. С помощью цифровых клавиш введите значения «2» для повторов в каждой точке разбавления.

7. Нажмите клавишу [Start] (Пуск) в правом верхнем углу экрана. Во время проведения анализа отображается сообщение «STD Analyzing Please wait.» (Выполняется калибровка). Подождите.)

8. После завершения анализа отображается экран для подтверждения использования данных анализа в качестве данных стандартной кривой.

9. Нажмите клавишу [Set] (Принять): установка данных анализа в качестве данных стандартной кривой и возврат на экран данных стандартной кривой.

Клавиша [Quit] (Выход): сброс данных анализа и возврат на экран данных стандартной кривой.

Клавиша [Next] (След.): отображение экрана настройки для другого расчетного параметра.

Калибровка INR (МНО) с разбавлением вручную

Прибор может анализировать несколько калибраторов для INR (МНО), а также формировать стандартную кривую для INR (МНО).Для этого используется специальный калибратор МНО.

1. Установите пробы в положения ротора для проб: 1 позиция – калибратор 1, 2 позиция – калибратор 2, 3 позиция – калибратор 3, 4 положение – калибратор 4 и т.д.

2. Нажмите клавишу [Select Param.], в строке РТ INR нажмите на клавишу [ISI Input], измениться на [Calibration], нажмите на клавишу [Return], далее подтвердите ввод, нажав на клавишу [FIX].

3. Нажмите клавишу [Standard Analysis] (Стандартный анализ).

4. С помощью цифровых клавиш введите значение INR (МНО) для каждой точки. Слева от таблицы отображаются положения пробирок на штативе для проб. «1» обозначает 1-е положение пробирки на штативе для проб. (Например, PT INR в положение пробы 1 – 1.00; в положение пробы 2 – 1.19; в положение пробы 3 – 1.43)

  - Внесение данных калибровки вручную

Задайте данные стандартной кривой вручную с помощью цифровых клавиш, заранее определенные на другом оптическом коагулометре. Далее необходимо ввести нормальное значение PT и ISI (МИЧ), согласно паспорту на реагент.

1. Откройте данные стандартной кривой для PT (протромбиновое время). Для этого на основном экране нажмите клавишу [Standart Curve]

2. Нажмите клавишу [Manual Entry] (Ввод вручную) на экране данных стандартной кривой, чтобы открыть экран ввода вручную.

3. Введите данные стандартной кривой с помощью цифровых клавиш, например, 100% - 10.5 сек; 50% - 24.2 сек; 25% - 32.1 сек. Для параметров, требующих расчета (отношение PT, PT-INR и пр.), введите нормальное значение (среднее нормальное протромбиновое время из паспорта к реагенту) и значение ISI (МИЧ) из паспорта к калибратору. Курсор перемещается с помощью клавиш [↑] и [↓].

4. После завершения ввода отображается экран для подтверждения использования данных анализа в качестве данных стандартной кривой.

Нажмите клавишу [Set] (Принять): установка данных анализа в качестве данных стандартной кривой и возврат на экран данных стандартной кривой или нажмите клавишу [Quit] (Выход): сброс данных анализа и возврат на экран данных стандартной кривой.

  - Возможность вернуться к предыдущей калибровке.

Вы всегда можете сохранить данные предыдущей калибровки, записав значения перед проведением новой калибровки 2 способами.

- Сохранение данных вручную.

Для этого нажмите клавишу [Standart Curve], выберите тест, для которого требуется сохранить значения, нажав на клавишу [Select Test] (Выбор теста) на экране данных стандартной кривой. Нажмите клавишу параметра анализа [PT], чтобы отобразить данные стандартной кривой для соответствующего параметра. Если нажать клавишу [Cancel] (Отмена), снова откроется исходный экран данных стандартной кривой.

- Сохранение в файл STD

Данные используемой калибровочной кривой заменяются на данные калибровочной кривой из файла.

1. На экране «Standard Curve» можно видеть данные стандартной (калибровочной) кривой перед их сохранением в файл.

2. Нажмите клавишу [STD File] (Файл стандартной кривой) на экране данных стандартной кривой. Выберите файл стандартной кривой для сохранения. Для выбора используйте клавишу [] или [].

3. Нажмите клавишу [Save File] (Сохранить файл) на экране файла стандартной кривой. Откроется экран сохранения стандартной кривой. Клавиша [Set] (Принять):сохранение данных текущей стандартной кривой в отображаемый файл STD и возврат к экрану данных стандартной кривой. Клавиша [Cancel] (Отмена):возврат к экрану данных стандартной кривой без сохранения данных в файл STD.